OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
ZAMRAŻARKA SZOKOWA DO MROŻENIA OSOCZA.

| A. Wymagania podstawowe dotyczące zamrażarki szokowej: |
| --- |
|  | TAK | NIE |
|  | Maksymalna waga urządzenia do 500 kg. |  |  |
|  | Wymiary zamrażarki szokowej: szerokość maksymalnie do 1500 mm, wysokość maksymalnie do 1700 mm; głębokość maksymalnie do 900 mm. |  |  |
|  | Wymagana możliwość jednoczesnego mrożenia od 20 do 24 pojemników z osoczem o pojemności ok. 300 ml lub 12 -16 pojemników z osoczem o pojemności ok.600ml. |  |  |
|  | Uzyskanie temperatury minimalnej -30°C w rdzeniu zamrażanego osocza, w czasie nie przekraczającym 60 minut, dla maksymalnego obciążenia urządzenia (dla wszystkich pojemników z osoczem, jednego pełnego wsadu). |  |  |
|  | Maksymalny czas doprowadzenia urządzenia do temperatury, przy której można rozpocząć pracę to 20 min. |  |  |
|  | Maksymalny czas rozmrażania urządzenia to 20 minut. |  |  |
|  | Mrożenie kondukcyjne pojemników w pozycji poziomej, z góry i z dołu. Podczas mrożenia pojemniki powinny być obustronnie dociśnięte, co umożliwia uzyskanie efektu sprasowania. |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego mrożenia pojemników o maksymalnej dopuszczalnej różnicy nominalnej pojemności ± 60 ml. |  |  |
|  | Możliwość zamrażania pojedynczych pojemników. |  |  |
|  | Szokowe zamrażanie osocza w komorze mrożącej nie może odbywać się z wykorzystaniem ciekłego medium mającego bezpośredni kontakt z pojemnikami z osoczem. |  |  |
|  | Urządzenie powinno być chłodzone wodą. Przyłącze wodne ¾”, wąż PCV min.20 bar. |  |  |
|  | Płyty mrożące wykonane ze stali nierdzewnej, umożliwiające utrzymanie urządzeń w należytej czystości. |  |  |
|  | Obudowa zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwiająca utrzymanie urządzenia w należytej czystości. |  |  |
|  | Poziom głośności urządzenia maksymalnie do 65dB(A) |  |  |
|  | Panel kontrolny z wyświetlaczem monitorującym parametry zamrażania z oprogramowaniem w języku polskim. |  |  |
|  | Urządzeni powinno sygnalizować fakt zakończenia cyklu mrożenia. |  |  |
|  | Blokowanie parametrów mrożenia za pomocą kodu lub hasła. |  |  |
|  | Urządzenie powinno być wyposażone w kółka ułatwiające przesuwanie. Kółka powinny być wyposażone dodatkowo w blokadę |  |  |
|  | Podniesienie płyty górnej minimum 200mm. |  |  |
|  | Zasilanie 3 x 400V, 50Hz. |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać znak CE i spełniać wymogi GMP. |  |  |
|  | Dostawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. |  |  |
|  | Dostawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. |  |  |
|  | Dostawca zapewnia minimum 24 miesięczną gwarancję na urządzenie wraz z oprogramowaniem. |  |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego urządzenia, rok produkcji 2014 lub 2015r. |  |  |
|  | W okresie gwarancji dostawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiającego. |  |  |
|  | Dostawca gwarantuje wykonanie przeglądu zamrażarki co 12 miesięcy, przez autoryzowany serwis techniczny. Dokumenty z wykonanych napraw i przeglądu powinny być opracowane w języku polskim. |  |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. |  |  |
| B. Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego i oprogramowania: |
|  | Zestaw komputerowy: komputer z systemem Windows 7 64 bit w wersji Professional, monitor LCD 17”, klawiatura, mysz, skaner kodów kreskowych zapisanych w standardzie ISBT 128, drukarka laserowa (wspierająca emulację Epson FX, IBM ProPrinter i zainstalowaną stroną kodową 852), UPS, z oprogramowaniem obsługującym proces mrożenia/ zbierającym dane z procesu mrożenia oraz programem zapewniającym transmisję danych do systemu Bank Krwi. Wykonawca zapewni prawidłową transmisję. (W sprawach technicznych dotyczących transmisji danych do systemu „Bank Krwi”, proszę się kontaktować z firmą Asseco Poland z siedzibą w Katowicach). |  |  |
|  | Transmisja danych do sytemu „Bank Krwi” musi zawierać następujące dane: godzinę i minutę rozpoczęcia i zakończenia procesu mrożenia osocza; kod operatora rozpoczynającego i kończącego zamrażanie; datę mrożenia osocza; numer zamrażarki; efektywny czas mrożenia. |  |  |
|  | Pełne podłączenie wraz z okablowaniem niezbędne podczas transmisji danych z urządzenia do komputera. |  |  |
|  | Oprogramowanie obsługujące proces mrożenia musi rejestrować i archiwizować następujące dane procesu mrożenia osocza: data zamrażania numer donacji (odczytany czytnikiem kodów kreskowych) godzina i minuta rozpoczęcia zamrażania, efektywny czas zamrażania, identyfikator zamrażarki kod operatora rozpoczynającego i kończącego zamrażanie odczytany czytnikiem kodów kreskowych Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie raportów z każdego cyklu mrożenia z uwzględnieniem: daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia procesu mrożenia, całkowitego czasu mrożenia, numeru urządzenia, numerów donacji jednostek mrożonych w czasie jednego procesu, wartości temperatur z procesu mrożenia, kodu operatora rozpoczynającego i kończącego zamrażanie odczytanego czytnikiem kodów kreskowych, z możliwością wydruku. |  |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania zarządzającego transmisją z urządzeń do komputera i archiwizacją danych wraz z walidacją przez cały okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu. |  |  |
| C. Wymagania dotyczące kwalifikacji urządzenia do użytku: |
|  | Dokumentacja kwalifikacji urządzeń: kwalifikacja instalacyjna, operacyjna, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami GMP. Kwalifikacja procesowa przy współpracy z Zamawiającym. Dokumentacja powinna być opracowana w języku polskim. |  |  |
|  | Szkolenie dla personelu: Certyfikaty przeszkolenia personelu w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzenia. |  |  |

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 K.K.

...............................................................

data, pieczątka/i imienna/e i podpis/y Wykonawcy 
lub uprawnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy