| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Filtry laboratoryjne do KKCz |
| --- |
|  | TAK | NIE |
|  | Filtry powinny być filtrami laboratoryjnymi do usuwania leukocytów i mikroagregatów z jednej jednostki KKCz (otrzymanej z 450±10% krwi pełnej); |  |  |
|  | Filtry antyleukocytarne powinny dawać możliwość skutecznego usuwania leukocytów z koncentratu krwinek czerwonych o temperaturze +20 - +24 0C i od +2 - +6 0C. Otrzymany składnik powinien zawierać mniej niż 1x106 leukocytów. |  |  |
|  | Filtry powinny być sterylne i apirogenne. Filtry muszą być sterylizowane radiacyjnie. |  |  |
|  | Minimalny termin ważności do użycia po otwarciu opakowania do 10 dni. |  |  |
|  | Minimalny termin ważności po otrzymaniu dostawy do magazynu zamawiającego - 2 lata. |  |  |
|  | Pojemnik transferowy o pojemności 400-600ml, do przechowywania przefiltrowanego KKCz powinien być wykonany z PVC. PVC musi być zgodny z wymaganiami Farmakopei Europejskiej. |  |  |
|  | Częścią integralną w zestawie powinien być by-pass w celu odpowietrzenia składnika po przefiltrowaniu. |  |  |
|  | Zestaw do filtrowania powinien posiadać co najmniej trzy plastikowe zaciski : jeden na drenie przed filtrem, drugi na drenie za filtrem, trzeci na drenie by-pass. |  |  |
|  | Na etykiecie pojemnika transferowego powinny być następujące informacje (wymagania minimalne) : numer serii i kod produktu (zgodny z systemem ISBT 128), informacja o tworzywie, z którego wykonany jest pojemnik, nazwę producenta i dystrybutora, miejsce na wpisanie daty pobrania, numeru donacji, grupy krwi i terminu ważności. |  |  |
|  | Oferent przystępujący do przetargu powinien przedstawić referencje na 200 sprzedanych filtrów. |  |  |
|  | Oferent powinien przysłać 5 sztuk filtrów do przetestowania. |  |  |
|  | Filtry muszą posiadać instrukcję w języku polskim |  |  |
|  | Filtry muszą posiadać certyfikaty dopuszczające stosowanie na terenie Unii Europejskiej. |  |  |

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 K.K.

...............................................................

data, pieczątka/i imienna/e i podpis/y Wykonawcy 
lub uprawnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy