| Parametry techniczne Spełnia Spełnia | Opis |
| --- | --- |
|  | Analizator nie starszy niż rok produkcji 2008, z wyposażeniem umożliwiającym współpracę z systemem informatycznym istniejącym w laboratorium (wraz ze stacją roboczą). | TAK |  |
|  | Wydruk wyniku z drukarki wewnętrznej lub zewnętrznej bez systemu LIS w kolorze. | TAK |  |
|  | Analizator minimum 22 parametrowy typu 5- diff z różnicowaniem krwinek białych na 5 populacji: granulocyty, monocyty, eozynofile, bazofile i limfocyty, wyrażone w wartościach względnych(%) oraz bezwzględnych (liczbowych). | TAK |  |
|  | Aparat wykorzystujący technologię cytometrii przepływowej i lasera. | TAK |  |
|  | Objętość aspirowanej próbki z automatycznego podajnika nie więcej niż 240 ul krwi pełnej, z manualnego pobrania nie więcej niż 160ul. Aspirowanie próbki dostosowane do różnego typu systemów probówek próżniowych. | TAK |  |
|  | Wydajność aparatu nie mniej niż 75 oznaczeń na godzinę, z podajnikiem minimum 50 pozycji. | TAK |  |
|  | Liniowość pomiarów: WBC – nie mniej niż 200x10.3/mm3 (bez wstępnego rozcieńczenia) PLT – nie mniej niż 3000x10.3 mm3 | TAK |  |
|  | Analizator wykorzystujący jedną metodę pomiarową PLT. Każdy pomiar PLT wykonywany metodą optyczną wykorzystującą dane z 2 torów światła mierzonego przez detektory pod różnymi kątami. | TAK |  |
|  | Wszystkie populacje różnicowania leukocytów oznaczane a nie wyliczane | TAK |  |
|  | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie. | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych numerycznych i graficznych dla każdego wyniku minimum 10000. | TAK |  |
|  | Automatyczne mycie sondy pobierającej po każdym pomiarze. | TAK |  |
|  | Łatwy i szybki proces konserwacji dziennej. | TAK |  |
|  | Zastosowanie odczynników wyłącznie bezcyjankowych. | TAK |  |
|  | Podłączenie aparatu do systemu informatycznego Wspólpraca z LIS dwukierunkowa. | TAK |  |
|  | Bezpłatny serwis przez okres dzierżawy (obejmujący dojazd, robociznę i wymianę elementów nie będących materiałami zużywalnymi). | TAK |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe zalecane przez producenta co 6 miesięcy nie rzadziej niż raz na rok. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych | TAK |  |
|  | Certyfikat europejski CE. | TAK |  |
|  | Kontrola Jakości z zastosowaniem reguł Westgarda z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli. | TAK |  |
|  | Wewnątrz laboratoryjny program kontroli jakości badań połączony z między-laboratoryjną bezpłatną oceną jakości i raportowaniem. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany - powyżej wyspecyfikowany - aparat jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności diagnostycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów .

..........................................................................

Data, pieczątka/i imienna/e i podpis/y Wykonawcy lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy