Zestawienie parametrów granicznych

Niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do urządzeń DiaMed ID-System wraz z dzierżawą automatycznego analizatora z systemem back-up do badań mikrometodą kolumnową w immunologii transfuzjologicznej w okresie 24 miesięcy |
| --- |
| Nazwa: |  |
| Wyposażenie: Automatyczny analizator z systemem back-up wyposażony w komputer, drukarkę laserową, drukarkę kodów kreskowych, skaner kodów kreskowych, UPS |  |

| parametry graniczne analizatora do badań mikrometodą kolumnową | TAK/NIE |
| --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator z systemem back-up do badań immunotransfuzjologicznych współpracujący z posiadanym sprzętem DiaMed: tj. czytnikiem mikrokart ID-Reader M Banjo oraz zestawem manualnym ID-System: ID-Centrifuge, ID-Incubator. |  |
| 2. | Automatyczny analizator z systemem back-up wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Karty zawierające 6 kolumn wypełnionych żelowym podłożem separującym. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych |  |
| 3. | Automatyczny analizator z systemem back-up wolnostojący lub dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem (dopuszczonym certyfikatem do pracy w medycznym laboratorium analitycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia) |  |
| 4. | Automatyczny analizator z systemem back-up z dostępną funkcją wykonywania badań pilnych lub minimum dwoma niezależnymi torami wykonywania oznaczeń |  |
| 5. | Automatyczny analizator z systemem back-up musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione fabrycznie odczynnikami): |  |
|  | a/ grupa krwi układu ABO z użyciem dwóch różnych serii lub dwóch różnych klonów odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B oraz RhD anty-D(VI-), anty-DVI (VI+) (drugi klon), zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |
|  | b/ przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny na krwinkach A1, B |  |
|  | c/ badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu 3 krwinek wzorcowych. |  |
|  | d/ badanie przeglądowe przeciwciał u dawców z użyciem krwinek pulowanych w PTA LISS |  |
|  | e/ badanie fenotypu układu Rh (C, c, E, e, K), przeciwciała monoklonalne (I klon) |  |
|  | f/ badanie fenotypu układu Rh (C, c, E, e, K), przeciwciała monoklonalne (II klon) |  |
|  | g/ identyfikacja przeciwciał w PTA IgG |  |
|  | g/bezpośredni test antyglobulinowy o rozszerzonym profilu min. anty-IgG, anty-IgM, anty-IgA, anty-C3c, anty-C3d |  |
|  | h/bezpośredni test antyglobulinowy w zakresie anty-IgG, anty-C3d |  |
|  | i/ badanie antygenu D-częściowe oraz antygenu D słaby |  |
|  | j/ identyfikacja przeciwciał na panelu min.11 krwinkowym w teście PTA LISS oraz w teście enzymatycznym |  |
|  | k/ oznaczanie antygenów innych układów grup krwi: Duffy (Fya, Fyb), Kidd (Jka, Jkb), MNS, Lewis (Lea, Leb) i P1 |  |
| 6. | Możliwość załadowania na pokład automatycznego analizatora z systemem back-up min. 36 probówek z materiałem badanym, min. 240 mikrokolumn i min. 24 odczynników dodatkowych |  |
| 7. | Szacunkowa wydajność automatycznego analizatora z systemem back-up nie mniejsza niż 400 testów (mikrokolumn) na godzinę |  |
| 8. | Automatyczny analizator z systemem back-up wykorzystuje te same odczynniki do badań w immunologii transfuzjologicznej co posiadana linia automatyczna do badań mikrometodą kolumnową |  |
| 9. | Możliwość pracy na probówkach o różnej średnicy 10-16 mm umieszczonych w jednym statywie |  |
| 10. | Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności |  |
| 11. | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych, w tym ISBT |  |
| 12. | Automatyczny analizator z systemem back-up zgłaszający stan alarmowy, jeżeli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań |  |
| 13. | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora z systemem back-up (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temp. inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników |  |
| 14. | Automatyczny analizator z systemem back-up nie starszy niż z roku 2008 |  |
| 15. | W czasie trwania umowy wykonawca zapewni bezpłatny autoryzowany serwis urządzeń z możliwością zgłaszania awarii od poniedziałku do piątku. Czas reakcji serwisowej max 24 godziny. Podjęcie naprawy max 72 godziny od momentu zgłoszenia. |  |
| 16. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń |  |
| 17. | Brak niebezpiecznych pod względem chemicznym odpadów sklasyfikowanych wg Klasyfikacji UE jako substancje żrące i groźne dla środowiska. |  |
| 18. | Automatyczny analizator z systemem back-up wykluczający kontakt z materiałem zakaźnym, system usuwania zużytych mikrokart przez analizator |  |
| 19. | Automatyczny analizator z systemem back-up oznakowany znakiem CE, oraz posiadający deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej EC i wpis/powiadomienie do Prezesa Urzędu |  |
| 20. | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów |  |
| 21. | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny w kolorze) |  |
| 22. | Oprogramowanie komputera sterującego i oprogramowania zarządzającego automatycznym analizatorem z systemem back-up w języku polskim. |  |
| 23. | Automatyczny analizator z systemem back-up posiadający funkcję kontroli niezgodności aktualnych wyników z wynikami badań w archiwum |  |
| 24. | Automatyczny analizator z systemem back-up wyposażony w komputer, drukarkę laserową, drukarkę kodów kreskowych, skaner kodów kreskowych i UPS |  |
| 25. | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora |  |
| 26. | Pełne szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem |  |
| 27. | Kompatybilność oprogramowania z systemem informatycznym Bank Krwi |  |

................................................

(podpis osoby upoważnionej)