| Numer postępowania: NA-ZP-250/07/09/16 | Załącznik nr 1 do SIWZ |
| --- | --- |

…………………………………………

(Pieczęć Wykonawcy)

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU OFERTY

| A.1 | Dostawa jakościowych testów markerów wirusowych przenoszonych drogą krwi tj. testów HBsAg wraz z testami potwierdzenia, testów anty-HCV lub HCV Ag/Ab, testów HIV Ag/Ab oraz testów anty-Treponema pallidum, materiałów zużywalnych, kalibracyjnych i kontrolnych, niezbędnych do wykonania badań dla liczby 48 000 donacji w okresie 24 miesięcy wraz z dzierżawą aparatury koniecznej do automatycznego wykonywania w/w badań przesiewowych u krwiodawców. | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Określenie przedmiotu zamówienia | Liczba sztuk |

| A.2 | Marka (*) |  |
| --- | --- | --- |
| A.3 | Model (*) |  |
| A.4 | Typ (*) |  |
| A.5 | Rok produkcji (*) |  |

- ODCZYNNIKI, TESTY – PARAMETRY GRANICZNE, BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE.

| LP | OPIS PARAMETRÓW |  |
| --- | --- | --- |
| B.1. DLA WSZYSTKICH TESTÓW |  |
| 1 | Testy do diagnostyki in vitro powinny być oznaczone znakiem CE posiadać certyfikaty zgodne z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 i/lub ustawy z dnia 20.05.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U.z 2010 nr 107 poz. 679 |  |
| 2 | Dostarczenie odpowiednich dokumentów potwierdzających ocenę testu HBsAg, anty-HCV lub HCV Ag/Ab, HIV Ag/Ab, testów do wykrywania przeciwciał anty-Treponema Pallidum pod kątem przydatności w krwiodawstwie. |  |
| 3 | Testy powinny się charakteryzować wysoką czułością oraz swoistością zbliżoną do 100% tzn. powyżej 99% |  |
| 4 | Wykonawca wraz z każdą dostawą musi złożyć świadectwo uwolnienia każdej nowej serii testów wystawione przez odpowiednio uprawniony do tej oceny organ. Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim. |  |
| 5 | Wszystkie testy muszą być wykonywane metodą immunochemiczną lub immunoenzymatyczną |  |
| B.2. Test HBsAg |  |
| 1 | Dostarczenie testu wykrywającego antygen HBs wraz z testami potwierdzenia oraz materiałami kontrolnymi i kalibratorami (jeśli metoda wymaga) |  |
| 2 | Test HbsAg musi wykrywać mutacje wirusa HBV w determinancie „a” |  |
| 3 | Test HbsAg powinien wykrywać przynajmniej 0,5 IU/ml antygenu wirusa |  |
| 4 | Dane dotyczące czułości i swoistości testu muszą być podane w ulotce firmowej |  |
| 5 | Test powinien być dopuszczony do badań dawców krwi |  |
| B.3. Test anty-HCV lub HCV Ag/Ab |  |
| 1 | Dostarczenie testu wykrywającego przeciwciała anty-HCV lub HCV Ag/Ab wraz z materiałami kontrolnymi i kalibratorami (jeśli metoda wymaga) |  |
| 2 | Dane dotyczące czułości i swoistości testu muszą być podane w ulotce firmowej |  |
| 3 | Test powinien być dopuszczony do badań dawców krwi |  |
| B.4. Test HIV Ag/Ab |  |
| 1 | Dostarczenie testu HIV Ag/Ab wraz z materiałami kontrolnymi i kalibratorami (jeśli metoda wymaga) |  |
| 2 | Dane dotyczące czułości i swoistości testu muszą być podane w ulotce firmowej |  |
| 3 | Test musi wykrywać równocześnie przeciwciała anty-HIV 1 (z podtypem O), przeciwciała anty-HIV 2 i antygen p-24 |  |
| 4 | Test powinien być dopuszczony do badań dawców krwi |  |
| B.5. Test anty-Treponema Pallidum |  |
| 1 | Dostarczenie testu wykrywającego przeciwciała anty-Treponema Pallidum wraz z materiałami kontrolnymi i kalibratorami(jeśli metoda wymaga) |  |
| 2 | Dane dotyczące czułości i swoistości testu muszą być podane w ulotce firmowej |  |
| 3 | Test musi wykrywać swoiste przeciwciała anty-Treponema Pallidum w klasie IgM+IgG |  |
| 4 | Test powinien być dopuszczony do badań dawców krwi |  |

- URZĄDZENIA PODSTAWOWE, POMOCNICZE, STERUJĄCE I INNE. PARAMETRY GRANICZNE, BEZWZGLEDNIE WYMAGANE

| LP | OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostarczenie dwóch niezależnych kompletów automatycznej aparatury (podstawowa i back-up) o tych samych parametrach. Aparatura podstawowa i back-up będą pracować równolegle, bez rozróżniania na podstawowy i back-up. |  |
| 2 | Pojęcie komplet automatycznej aparatury oznacza zestaw w pełni automatycznych urządzeń wraz z jednostką sterującą, umożliwiającą wykonanie oznaczeń w oparciu o zamawiane testy w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Aparatura musi wykonywać automatycznie procedurę oznaczenia dla każdego z testów, to znaczy bez konieczności ingerencji operatora w poszczególne etapy badania od momentu załadowania próbek do uzyskania wyników. |  |
| 3 | Wykonawca zapewnia dostawę dwóch niezależnych aparatów, nowych fabrycznie, o takich samych parametrach i wydajności. Wydajność łączna aparatów ma zapewnić wykonanie minimum 160 donacji w czasie 5 godzin |  |
| 4 | Wszystkie urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski, tj. deklarację zgodności z CE lub świadectwo CE |  |
| 5 | Wykonywanie badań z próbek macierzystych bez konieczności przenoszenia materiału, możliwość stosowania różnego rodzaju probówek |  |
| 6 | Identyfikacja próbek oznaczonych kodem kreskowym zgodnym ze standardem ISBT128 |  |
| 7 | Identyfikacja odczynników za pomocą kodów kreskowych lub mozaikowych |  |
| 8 | Wbudowany system monitorowania terminu ważności i poziomu odczynników (ilość testów możliwych do wykonania) |  |
| 9 | Możliwość archiwizacji następujących danych: numery przebadanych próbek, wyniki przebadanych próbek, kontroli oraz kalibracji, wszystkie wyniki wielokrotnie wykonanych badań dla danej próbki wraz z datą i godziną badań, identyfikacja operatora, informacja o błędach, które wystąpiły podczas wykonywania badań, nr serii używanych odczynników. |  |
| 10 | Oprogramowanie analizatorów musi zawierać program kontroli jakości oraz musi zapewniać dokumentowanie czynności konserwacyjnych. |  |
| 11 | Możliwość tworzenia kopi zapasowych z danymi na nośnikach zewnętrznych. |  |
| 12 | Wykonawca zapewni podłączenie analizatorów do zdalnego systemu serwisowego z możliwością podglądu i sterowania za pomocą złącza internetowego |  |
| 13 | Analizatory muszą być w pełni automatyczne, sterowane przez zewnętrzy komputer PC wraz z klawiaturą, myszką i drukarką |  |
| 14 | Wykonawca zapewni dodatkowe wyposażenie: UPS, podtrzymujący napięcie i pracę każdego analizatora do czasu zakończenia analiz. W przypadku jego awarii lub zużycia koszt wymiany pokrywa wykonawca |  |
| 15 | Jeśli do wykonywania badań potrzebne jest użycie wody o konkretnych parametrach, Wykonawca zapewni w ramach dzierżawy urządzenie do uzdatniania wody o wydajności dostosowanej do ilości wykonywanych badań oraz podda dostarczone urządzenie wymaganym przeglądom technicznym, kalibracjom oraz naprawom. Na czas umowy Wykonawca zapewni także wszelkie niezbędne akcesoria eksploatacyjne, kontrolne i konserwacyjne. |  |
| 16 | Zapewnienie programu umożliwiającego automatyczną transmisję danych do programu Bank Krwi. W przypadku jego zmiany Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nowy lub zaktualizuje stary program – koszty podłączenia i/lub aktualizacji, po stronie Wykonawcy. Program musi zapewnić transmisję następujących danych: identyfikacja analizatora i operatora, numery przebadanych próbek, wyniki wykonanych badań z wartością S/CO, data i godzina badania, nr serii używanych odczynników |  |
| 17 | Wykonawca musi dostarczyć dodatkowy zestaw komputerowy do obsługi transmisji wykonywanych badań z analizatorów |  |
| 18 | Wykonawca zapewnia bezpłatny przegląd serwisowy wszystkich oferowanych urządzeń w okresie dzierżawy nie rzadziej niż raz na rok, zakończony walidacją aparatu i potwierdzony protokołem |  |
| 19 | Zapewnienie 24 godzinnego (od poniedziałku do piątku) czasu reakcji na poważną awarię urządzeń (niemożliwą do naprawienia poprzez wskazówki drogą telefoniczną, e-mailową lub inną) - czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię liczony od momentu zgłoszenia awarii |  |
| 20 | Zapewnienie bezpłatnych napraw serwisowych wszystkich oferowanych urządzeń w okresie dzierżawy w przypadku awarii i uszkodzeń, nie wynikłych z winy Zamawiającego |  |
| 21 | Zapewnienie prawidłowego dostarczenia, wstawienia i montażu wszystkich urządzeń uwzględniając specyfikę budynku i pomieszczeń |  |
| 22 | Dostarczenie pełnej i wyczerpującej instrukcji obsługi oferowanych urządzeń wraz z technikami wykonywanych badań w języku polskim w momencie dostawy aparatury. |  |
| 23 | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzeń, techniki wykonywania badań, w terminie uzgodnionym z zamawiającym i w razie konieczności zapewnienie pomocy technicznej i merytorycznej. |  |
| 24 | Wykonanie kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej dla każdego kompletu urządzeń, potwierdzone odpowiednimi raportami |  |
| 25 | Dostarczenie nieodpłatnie partii odczynników w ilości 2 opakowania dla każdego z 4 parametrów (HbsAg, anty-HCV lub HCV Ag/Ab, HIV Ag/Ab, anty-Treponema pallidum) wraz z akcesoriami umożliwiającymi wdrożenie nowego systemu. |  |
| 26 | Nieodpłatne dostarczenie z IHiT paneli walidacyjnych dla każdego testu |  |
| 27 | Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego demontażu i odbioru wydzierżawionej aparatury po zakończeniu umowy |  |

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA

| 1 | Wykonawca w cenie wykonania badania dla jednej donacji poza kosztami potrzebnych testów musi uwzględnić dodatkowo (w okresie trwania umowy): - Koszt materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia wszystkich oznaczeń testami: HBsAg, anty- HCV lub HCV Ag/Ab, HIV Ag/Ab, anty – Treponema pallidum. - Dodatkowe ilości testów i materiałów zużywalnych koniecznych do przeprowadzenia niezbędnych kalibracji analizatorów, zgodnie z zapisami w firmowych ulotkach odczynnikowych (jeśli metoda wymaga) - Dodatkową ilość testów i materiałów zużywalnych, koniecznych do wykonywania powtórnych badań przy wynikach pierwotnie reaktywnych. W przypadku każdego wyniku wstępnie reaktywnego należy wykonać powtórne badanie w dwóch powtórzeniach. - Dodatkową ilość testów, kontroli firmowych i materiałów zużywalnych, która będzie uwzględniała badanie kontroli firmowych przed rozpoczęciem badań dla donacji w danym dniu. W/w badanie kontroli wykonywane jest codziennie (5 razy w tygodniu) na każdym analizatorze. -Dodatkową ilość testów i materiałów zużywalnych, która będzie uwzględniała przeprowadzenie codziennej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej (tzw. RUN CONTROL) dla 4 parametrów: HBsAg, anty-HCV lub HCV Ag/Ab, HIV Ag/Ab, anty-Treponema pallidum na każdym analizatorze. - Dodatkowe testy i materiały zużywalne na kontrolę zewnątrzlaboratoryjną LABQUALITY przeprowadzaną raz na 6 miesięcy w zakresie 4 parametrów: HBsAg z testem potwierdzenia, anty-HCV lub HCV Ag/Ab, HIV Ag/Ab, anty-Treponema pallidum, przy czym każdą próbkę oznacza się dwukrotnie. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wykonawca musi zapewnić bezpłatne testy, kontrole firmowe i materiały zużywalne konieczne do powtórzenia badań próbek w przypadku uzyskania nieprawidłowych wartości kontroli wewnętrznych, zatwierdzających wyniki badań próbek. |  |
| 3 | Wykonawca musi zapewnić bezpłatne testy potwierdzenia HBsAg (minimum jedno opakowanie na kwartał) lub pokryć koszty wykonania testu potwierdzenia ( test neutralizacji HBsAg) w IHiT |  |
| 4 | Wykonawca musi zapewnić bezpłatne testy, kontrole firmowe i materiały zużywalne w ilości równoważnej z ilością testów, kontroli firmowych i materiałów zużywalnych utraconych w czasie awarii urządzeń nie wynikłej z winy Zamawiającego. |  |
| 5 | Wykonawca musi pokryć koszt udziału w programie ciągłej kontroli jakości polegającym na analizie wyników badań kontroli wskazanej przez IHiT, tzw. RUN CONTROL dla 4 parametrów: HBsAg, anty- HCV, HIV -Ab, anty-Treponema pallidum przy założeniu, że próbki kontrolne są oznaczane 1 x dziennie na każdym aparacie przez 5 dni w tygodniu. |  |
| 6 | Wykonawca musi pokryć koszt udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań LABQUALITY; wymagany jest dla każdego parametru (HBsAg, anty-HCV, HIV Ag/Ab, anty-Treponema pallidum) udział w 2 sprawdzianach rocznie. |  |
| 7 | W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wady testu w terminie jego ważności, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany testu na wolny od wad w terminie do 24 godzin od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego drogą elektroniczną. |  |
| 8 | Wykonawca zobowiązuje się, iż ilość testów wirusologicznych i materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych potrzebna dla przebadania przedmiotowej liczby donacji, nie będzie większa niż podana w ofercie. Jeżeli dostarczona przez Wykonawcę (na wnioskowaną przez Zamawiającego liczbę donacji) ilość lub jakość testów wirusologicznych i materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych okaże się niewystarczająca to Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia (na swój koszt) brakującej ilości testów oraz w/w materiałów w ciągu 14 dni od pisemnego zgłoszenia ich braku przez Zamawiającego drogą elektroniczną. |  |
| 9 | Dostarczenie do SIWZ ulotek w języku polskim do odczynników, kalibratorów i kontroli dla HBsAg, anty – HCV lub HCV Ag/Ab, HIV Ag/Ab oraz kiły. |  |